附件1

物资清单

| 编号 | 设备名称 | 型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | AutoLumo A6200 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 81 |
| 2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | AutoLumo S900 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 15 |
| 3 | 全自动化学发光测定仪 | AutoLumo A2000Plus | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 24 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | AutoChem B2000 | 北京安图生物工程有限公司 | 39 |
| 5 | 微生物培养监测仪 | BC60 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 15 |
| 6 | 全自动凝血分析仪 | AutoCimo C6000 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 25 |
| 7 | 全自动凝血分析仪 | Ci-330 | 希肯医疗技术（苏州）有限公司 | 26 |
| 8 | 全自动凝血分析仪 | Ci-120x | 希肯医疗技术（苏州）有限公司 | 2 |
| 9 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | AutoMolec 1600 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 10 |
| 10 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | AutoMolec 3000 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 12 |
| 11 | 全自动生殖道分泌物分析仪 | AutowoMo W500 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 15 |
| 12 | 全自动血细胞分析仪 | XN-10X（CRP） | 济南希森美康医用电子有限公司 | 1 |
| 13 | 血液透析设备 | DBB-EXA ESS SA | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | 3 |
| 14 | 全自动干化学分析仪 | CA500 | 浙江迈克赛德医疗器械有限公司 | 12 |
| 15 | 全自动尿液分析系统 | CM4500 | 浙江迈克赛德医疗器械有限公司 | 2 |
| 16 | 全自动干化学尿液分析仪&全自动尿液有形成分分析仪 | CA500&MA-500 | 浙江迈克赛德医疗器械有限公司 | 7 |
| 17 | 全自动样品处理系统 | Autolas B-1 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 41 |
| 18 | 全自动样品处理系统 | Autolas X-1 Series | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 12 |
| 19 | 安图实验室试剂耗材管理系统 | 试剂耗材管理系统 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 8 |
| 20 | AI检验临床决策支持系统 | AI系统 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 3 |
| 21 | 安图实验室智能管理系统 | 实验室管理系统 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 10 |
|  | 总计 |  |  | 363 |

物资安装条件

| 设备名称 | 型号 | 安装所需条件 |
| --- | --- | --- |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | AutoLumo A6200 | 1.安装空间要求（含电脑桌）:长度≥3500mm,宽度≥3000mm,高度≥2500mm；最少需满足长度≥3000mm,宽度≥2600mm，高度≥2500mm。 2.电脑桌：1张， 台面稳定不晃动。 3.承重要求：大于500KG/㎡。 4.维修散热通道：仪器背部边距≥500mm。 5.温度 10～30℃ 6.湿度，RH（不凝集状态） ≤85% 7.海拔高度范围 -400m-2000m；高于2000m时需增加高海拔对接设备，请报备； 8.大气压力 85kPa～106kPa 9.电磁干扰 远离强电磁场 10.其他仪器设备干扰 远离大功率、强振幅、强光照仪器及设备 11.其他环境要求 室内使用，避免阳光直射, 避免安装在实验室冷/热管道周围 ，避免安装在空调出风口； |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | AutoLumo S900 | 1.仪器周围空间要求：左侧≥150mm 右侧≥300mm 后部≥200mm 顶部≥500mm 2.电脑尺寸（S960\S980需外接电脑，尺寸仅作参考） ： 主机（长×宽×高（cm））：44.5×19×41±10%；重量：11 kg±15% 显示器（长×宽×高（cm））：45×3×37±10%；重量：4 kg±15% 3.工作台：宽度≥ 800mm 高度≥ 650mm 深度≥ 800mm 承重不低于130kg 4.实验室尺寸：内部实验室门宽70cm，空间约15平方米 5.仪器安装位置避免阳光直射，避免安装在实验室冷/热管道周围 ，避免安装在空调出风口。 6.实验室温度可维持在15—30℃，无温度波动（温度波动会影响实验稳定性）。 |
| 全自动化学发光测定仪 | AutoLumo A2000Plus | 1.实验室环境条件需满足（内部实验室门宽110cm，空间约15平方米） 2.仪器安装位置避免阳光直射，避免安装在实验室冷/热管道周围 ，避免安装在空调出风口; 3.实验室温度可维持在10—30℃，无温度波动（温度波动会影响实验稳定性） 4.仪器及电脑已配备国标 GB制式 10A插头，请准备 10A的多用插座3 个。 5.为保障仪器以及配套电脑的稳定安全运行，建议用户为仪器和电脑单独配备UPS 稳压电源 |
| 全自动生化分析仪 | AutoChem B2000 | 1.安装空间要求（含电脑桌）:长度≥2960mm,宽度≥2852mm,高度≥2500mm；最少需满足长度≥2860mm,宽度≥2752mm，高度≥2500mm。 2.电脑桌：1张， 台面稳定不晃动。 3.承重要求：大于500KG/㎡。 4.维修散热通道：仪器背部边距≥500mm。 5.右侧试剂通道：仪器右侧边距≥500mm。 6.温度 10℃～30℃ 7.湿度，RH（不凝集状态） ≤80% 8.海拔高度范围 -400m-2000m；高于2000m时需增加高海拔对接设备，请报备； 9.大气压力 86kPa～106kPa 10.电磁干扰 远离强电磁场 11.其他仪器设备干扰 远离大功率、强振幅、强光照仪器及设备 12.其他环境要求 室内使用，避免阳光直射, 避免安装在实验室冷/热管道周围 ，避免安装在空调出风口； |
| 微生物培养监测仪 | BC60 | 1.温度：正常工作环境温度10℃~30℃；BC60 Plus适用于10℃~40℃ 2.湿度（RH，不凝集状态）：≤85% 3.大气压力：74.5kPa - 106kPa 4.污染等级：2级 5.电磁干扰：远离强电磁场干扰源 6.其他仪器设备干扰：大功率、强振幅、强光照仪器和设备会影响本仪器功能及性能，需远离此类设备 |
| 全自动凝血分析仪 | AutoCimo C6000 | 1.温度 10～30℃ 2.湿度，RH（不凝集状态） 不大于85% 3.海拔高度范围 -400m - 3600m 4.大气压力 60kPa～106kPa 5.电磁干扰 远离强电磁场干扰源 6.承重要求 大于400KG/㎡ 7.维修通道 必须满足：仪器背部边距≥50cm，左边距≥60cm、右边距≥50cm、前部边距≥80cm 8.上下水要求（选配） 上水出口：要求医院出水口安装4分角阀门。上水要求：流量大于30升/小时，水压范围：小于240kpa；下水要求：设备排水量大于30升/小时； 9.其他仪器设备干扰 远离大功率、强振幅、强光照仪器及设备 |
| 全自动凝血分析仪 | Ci-330 | 1.温度 15～30℃ 2.湿度，RH（不凝集状态） 10%～85% 3.海拔高度范围 -400m-4000m 4.大气压力 85kPa～106kPa（700hPa～1060hPa） 5.电磁干扰 远离强电磁场干扰源 6.维修通道 必须满足：仪器背部边距≥5cm，左右边距大于30cm 7.其他仪器设备干扰 远离大功率、强振幅、强光照仪器及设备 |
| 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | AutoMolec 1600 | 1. 温度：要求15~30℃ 2. 湿度（RH，不凝集状态）：要求15%~85%， 3. 最大海拔高度：要求2000m， 4. 大气压力：要求85kPa~106kPa（或700hPa~1060hPa）， 5. 电磁干扰：要求远离强电磁场干扰源， 6. 承重要求：要求大于450KG/㎡， 7. 维修通道：要求仪器背部边距≥50cm、左右边距大于50cm， 8. 水质要求：要求使用体外诊断试剂用纯化水（符合YY/T1244-2014）， 9. 其他仪器设备干扰：要求远离大功率、强振幅、强光照仪器及设备， |
| 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | AutoMolec 3000 | 1.验室要求PCR\BSL-2实验室 2.温度15～30℃ 3.湿度，RH（不凝集状态）15%～85% 4.电磁干扰远离强电磁场干扰源 5.承重要求大于350KG/㎡ 6.维修通道必须满足：仪器背部边距≥50c 7.水质要求电导率小于1μs/cm 无菌(< 10cfu/ml)，去离子水 8.其他仪器设备干扰远离大功率、强振幅、强光照仪器及设备 |
| 全自动生殖道分泌物分析仪 | AutowoMo W500 | 1.温度：10℃~30℃ 2.湿度（RH，不凝集状态）：≤85% 3.最大海拔高度：2000m 4.大气压力：85kPa - 106kPa 5.污染等级：2级 6.电磁干扰：远离强电磁干扰源 7.电源：220V±22V~，50Hz±1Hz 8.环境亮度：避免阳光直射 |
| 血液透析设备 | DBB-EXA ESS SA |  |
| 全自动干化学分析仪 | CA500 | 1.设备左、右两侧与墙壁间的距离不小于 50cm。 2.设备后面板与墙壁间的距离不小于50cm，保证安装时排废液装置的空间。 3.设备前面与其它仪器间的距离不小于 100cm。 4.请将分析仪放在稳固、平坦的台面上，不要与离心机等振动源放在一起。台面至少应该能承受 75kg 重量(如果选配样本缓存模块、样本回收模块时，台面至少应该能承受100kg) 5.仪器在室内使用(整机工作环境条件)。 6.海拔高度不得超过 2000m(整机工作环境条件)。 7.温度15℃~35℃(整机工作环境条件) 8.湿度≤80%(整机工作环境条件) 9.请将仪器放在稳固、平坦的台面上动源放在一起，不要阻塞通风口，原理容易产生软布、毛发、绒毛等地点。 10.请勿将仪器放在受化学物品、腐蚀性气体影响或强电磁干扰的地方。 11.请勿将仪器放在阳光直射、潮湿、高温或低温的地方。 12.避免置于热源及风源附近。 13.通风良好，环境尽可能无尘 |
| 全自动干化学尿液分析仪&全自动尿液有形成分分析仪 | CA500&MA-500 | 安装要求为两个机器合在一起整体要求 |
| 全自动样品处理系统 | Autolas B-1Star Autolas X-1 Series | 依据所需设备安装条件，另外： 1.内网口2个 2.采血管要树脂管 3.电梯宽度要大于1.1米，高度大于2.1米 4.场地承重需要达到500公斤每平方米 |